| Shenzhen Delica Medical Equipment Co., Ltd. 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 |  |  |  | 文件属性：开发文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 文件编号： |
|  |  |  |  | 文件版本： |
| 项目代号：A12 | 项目型号：DTCD Pro-S |  |  | 文件密级： |
| 项目名称：9W、9E、9U 升级（裁剪板） |  |  |  |  |
| DTCD PRO-S FPGA详细设计 |  |  |  |  |
| 编制 谈家亮 |  | 审核 | 批准 |  |
| 日期 2018.01.10 |  | 日期 | 日期 |  |
| 此文件和相关内容版权归德力凯所有，且具有严格的颁布程序。若无德力凯的批准，禁止任何形式的复制、复印及交付第三方。 |  |  |  |  |

| 文 件 修 订 记 录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本 | 修订内容描述 | 修订人/日期 |
| V1.0 | 初版 | 谈家亮/2018.1.10 |

目录

1	术语、定义与缩略语	4

1.1	术语、定义	4

1.2	缩略语	4

2	模块功能	4

2.1	技术要求	4

2.1.1	模块功能说明	4

2.1.2	输入接口要求	4

2.1.3	输出接口要求	6

2.2	技术条件	8

2.2.1	各种标准约束	8

2.2.2	本模块中对验证过的第三方IP和专利的引用	8

2.2.3	外部给定该模块的输入时钟频率及其相位关系	8

3	模块设计思想和设计准则	8

3.1	设计思想	8

3.2	设计准则	8

4	模块设计	8

4.1	模块的逻辑设计	8

4.1.1	模块的逻辑层次结构划分	8

4.1.2	模块中的算法实现	9

4.1.3	模块的数据流	9

4.1.4	模块的时钟说明	10

4.1.5	模块的复位说明	10

4.1.6	模块中的子模块	11

4.2	模块寄存器说明	38

5	模块的测试	38

6	其它主要设计问题	39

- 术语、定义与缩略语

  - 术语、定义

无。

  - 缩略语

Table 1   缩略语

| Abbreviation | Description |
| --- | --- |
| TCD | Transcranial Doppler（经颅多普勒） |
| AD | Analog to digital transfer（模数转换） |
| DA | Digital to analog transfer（数模转换） |
| PW | Pulse Waveform（脉冲波形） |
| CW | Continuous Waveform（连续波形） |
| FFT | Fast Fourier Transformation（快速傅立叶变换） |

- 模块功能

  - 技术要求

接口采用异步设计，内部逻辑处理采用同步处理，通过FIFO将不同时钟域的数据隔离。

模块功能说明

本模块主要实现对接收方向的输入数据采集、累加和封装包头，对发送方向的数据根据发送参数配置实现输出电压控制等功能。

输入接口要求

输入接口

Table 2  输入接口信号

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 全局复位信号。低电平有效。 |
| Sysclk_27M | I | 1 | 全局27MHz时钟信号。 |
| Sysclk_48M | I | 1 | 全局48MHz时钟信号。 |
| AD7357_A |  |  |  |
| ADC_SDO_A1 | I | 1 | 两路SPI数据输出之一 |
| ADC_SDO_A2 | I | 1 | 两路SPI数据输出之二 |
| ADC_CS_A | O | 1 | 采样脉冲信号 |
| ADC_SCK_A | O | 1 | 同步时钟，频率64.8MHz |
| AD7357_B |  |  |  |
| ADC_SDO_B1 | I | 1 | 两路SPI数据输出之一 |
| ADC_SDO_B2 | I | 1 | 两路SPI数据输出之二 |
| ADC_CS_B | O | 1 | 采样脉冲信号 |
| ADC_SCK_B | O | 1 | 同步时钟，频率64.8MHz |
| AD7357_C |  |  |  |
| ADC_CDOR[13:0] | I | 14 | LTC2295输入数据1 |
| ADC_CDOI[13:0] | I | 14 | LTC2295输入数据2 |
| ADC_CLK_CD | O | 1 | 同步时钟，频率8MHz |
| CY68013A 读接口 |  |  |  |
| CY_psen | I | 1 | 数据传输使能 |
| CY_cs | I | 1 | 片选信号 |
| CY_we | I | 1 | 读写信号 |
| CY_addrl[5:0] | I | 6 | 地址低6bit |
| CY_addrh[15:12] | I | 4 | 地址高4bit |
| CY_data[7:0] | I | 8 | 数据 |

输入时序

AD7357输入到FPGA时序

Figure 1  AD7357输入到FPGA时序图

Figure 2  AD7357输入到FPGA时序参数图

CY68013A输入到FPGA时序

Figure 3  CY68013A输入到FPGA时序图

Figure 4  CY68013A输入到FPGA时序参数图

输出接口要求

输出接口

Table 3  输出接口信号

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 全局复位信号。低电平有效。 |
| Sysclk_27M | I | 1 | 全局27MHz时钟信号。 |
| Sysclk_48M | I | 1 | 全局48MHz时钟信号。 |
| DAC(AD5628A) |  |  |  |
| DACFE_CLR | O | 1 | 清除信号 |
| DACFE_SYNC | O | 1 | 同步信号，第一个时钟上升沿转为低电平，在第33个时钟上升沿转为高电平 |
| DACFE_SCK | O | 1 | 数据输入时钟 |
| DACFE_SDI | O | 1 | 输入数据 |
| CY68013A 写接口 |  |  |  |
| CY_IFCLK | O | 1 | 同步接口模式时输出的同步时钟 |
| CY_SLFD[15:0] | O | 16 | 数据信号 |
| CY_SLADDR[1:0] | O | 2 | 地址信号 |
| CY_SLCS | O | 1 | SlaveFIFO选择 |
| CY_SLOE | O | 1 | SlaveFIFO输出使能 |
| CY_SLRD | O | 1 | 读SlaveFIFO |
| CY_SLWR | O | 1 | 写SlaveFIFO |
| CY_SLPKTEND | O | 1 | SlaveFIFO包结束 |

输出时序

FPGA到CY68013A时序图

Figure 5  FPGA到CY68013A时序图

Figure 6  FPGA到CY68013A时序参数图

FPGA到5623时序图

Figure 7  FPGA到5623时序图

  - 技术条件

各种标准约束

无。

本模块中对验证过的第三方IP和专利的引用

无。

外部给定该模块的输入时钟频率及其相位关系

输入时钟分别为27M和48M。

- 模块设计思想和设计准则

  - 设计思想

FPGA接收方向将A、B通道由串行转换成并行方便处理，再通过和并行输入的C通道三选一，之后再统一串行处理，而FPGA发送方向直接将数据由并行配置转换成串行输出。

  - 设计准则

- 复位要在数据采集配置之后产生，防止数据在配置之前不稳定。

- FPGA到CY68013A不同时钟域通过fifo隔离开。

- 内部FPGA接收方向使用同步设计。

- 模块设计

  - 模块的逻辑设计

模块的逻辑层次结构划分

代码层次结构图可参考下图：

Figure 8  代码层次结构图

模块中的算法实现

无。

模块的数据流

Figure 9  模块的数据流图

模块的时钟说明

时钟关系如下图所示

Figure 10  模块的时钟说明图

模块的复位说明

复位如上图所示，红色标注，本模块用到两个复位，Rst_intl为外部输入复位，而soft_rst为FPGA产生的复位，soft_rst根据软件配置数据生效时产生，和软件配置同时。

模块中的子模块

数据接收累加控制SIN_CHL_CTL

流程图

Figure 11  SIN_CHL_CTL流程图

状态说明：

LO_cnt为一上电就累加，当加到配置的LO_N_value_64M8_reg2自动清0，对应的状态为LO_CNT；

LO_RA根据LO_cnt得来，当LO_cnt==LO_N_value_64M8_reg2就开始翻转，否则维持，当LO_cnt=={1'b0,LO_N_value_64M8_reg2[7:1]}时，LO_IA翻转，LO_IA和LO_RA相位相差90度，对应的为LO_R/IA状态；

XMT_GATE_cnt0根据LO_RA & !LO_RA_reg0而来，当XMT_GATE_cnt0 < PRF_NR_value_64M8_reg2时，一直累加，直到加到PRF_NR_value_64M8_reg2时清0，对应的状态为XMT_GATE_CNT0。

当LO_RA & !LO_RA_reg0并且XMT_GATE_cnt0 < ON_N1_value_64M8_reg2时，XMT_GATE_A为1，对应状态为XMT_GATE_A。

而XMT_CLKA_P和XMT_CLKA_N从XMT_GATE_A而来，根据LO_RA_2F的采样。

处理说明

处理流程如下：

Figure 12  SIN_CHL_CTL处理流程图

数据流

Figure 13  SIN_CHL_CTL数据流图

时钟说明

只用到64.8M时钟。

接口信号

Table 4  SIN_CHL_CTL信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 主时钟。 |
| LO_RA | O | 1 | 本振实部 |
| LO_IA | O | 1 | 本振虚部 |
| XMT_CLKA_P | O | 1 | 发射时钟 |
| XMT_CLKA_N | O | 1 | 发射时钟的补 |
| XMT_GATE_A | O | 1 | 发射门控 |
| LO_N_value[7:0] | I | 8 | 本振计数值 |
| PRF_NR_value[15:0] | I | 8 | PRF计数值 |
| ON_N1_value[15:0] | I | 8 | 门控计数值 |

数据接收累加处理SIN_CHL_ADD_TOP

流程图

Figure 14  累加处理流程图

处理说明

此一级模块包括SIN_CHL_ADD模块和两个块FIFO，SIN_CHL_ADD接收AD7357的数据，并作累加处理，然后将累加数据写入DPBFIFO_512x64。将A/B通道数据做累加处理，主要根据配置的数据采集长度、波接收起始、接收采样容积、接收容积间隔、累加起始位置、接收门数量和八深度采样起始来采集从AD过来的数据并做累加处理，同时产生八深度采样数据送到PED模块，将采样累加之后的R、I数据各32bit组合成64bit送到PED模块。

1）ADC控制信号流程如下图所示，红色字体的信号为外部信号，其余为内部信号。

Figure 15  A通道累加处理时序图

2）AD7357接口

与AD7357接口时序如下：

Figure 16  AD7357接口时序图

ADC-SCK：SPI同步时钟，频率64.8MHz，占空比50%，通道工作时此信号可一直存在，由FPGA引出；

ADC-CS #：采样脉冲信号，重复频率为3.6Msps，前沿对准第1个ADC-SCK的上升沿，后沿对准第17个ADC-SCK的下降沿，第19个ADC-SCK为下一采样周期的第1个脉冲。第一个脉冲前沿与XMT-CLK-I脉冲串结束之间的时隙，以及采样脉冲个数均由软件指令控制。

ADC-SDO-A1/ ADC-SDO-A2：两路SPI数据输出，D13对准ADC-SCK的第3个脉冲上升沿， D0对准ADC-SCK的第16个脉冲上升沿。

3）AD7357接收处理

使用计数器的方式来实现，主要计数器有：

ADA_STR_cnt：用于计数第一个采用脉冲到XMT_GATE_A前沿的间距。XMT_GATE_A上升沿开始计数，到计数到ADA-STR|N1时停止计数并清零。

ADA_PULSE_cnt：用于计数取样脉冲区间的Clock数。从ADA_STR_cnt结束开始，脉冲计数（ADA_NUM_cnt）到定义的个数为止（Dx_value，当前设置的为D49～D50），或者到下一个XMT_GATE_A到达为止。

ADA_NUM_cnt：ADA_PULSE_cnt计数到18时，ADA_NUM_cnt加1。此寄存器即脉冲计数，因为每18拍产生一个对AD7357的CS，并读取一个14bit的数据。

AD7357_CS在ADA_PULSE_cnt为0～15时置低，从而进行一次操作。与下一次操作的间隔为2拍。并按照AD7357时序接收串行数据。

4）累加处理

因为最多可以有128个，不可能设置128个寄存器来处理，占用资源太大。采用的方法是：

a）读取的AD7357的数据，取补码后不停累加；

b）在NAxN（N=1.2.3…）点将累加的数据存入NAxN_ram，地址递加；

c）在NAxN＋MA（N=0.1.2.3…）点，读取NAxN_ram中的数据（N=0点除外，即第一MA数据），用当前累加数据减此数据，然后存入MA_fifo，地址递加。

数据流

Figure 17  SIN_CHL_ADD_TOP数据流图

时钟说明

只用到64.8M时钟。

接口信号

Table 5  SIN_CHL_ADD_TOP信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 主时钟,fifo读时钟 |
| CLK_54M | I | 1 | 主时钟，累加处理时钟及fifo写时钟 |
| ADC Clock & Data |  |  |  |
| XMT_GATE_A | I | 1 | 门控范围 |
| ADC_CS_A | O | 1 | ADC片选 |
| ADC_SCK_A | O | 1 | ADC时钟，54MHz |
| ADC_SDO_A1 | I | 1 | ADC A路数据 |
| ADC_SDO_A2 | I | 1 | ADC B路数据 |
| Accmu Para |  |  |  |
| Dx_value[15:0] | I | 16 | ADC数据采集长度 |
| D25_value[15:0] | I | 16 | 波接收起始，固定为16’h1f |
| D13_value[15:0] | I | 16 | 接收采样容积（累加次数） |
| D21_value[7:0] | I | 8 | 接收容积间隔 |
| D_amu_start_value[15:0] | I | 16 | 累加起始位置 |
| D19_value[15:0] | I | 16 | 接收门数量 |
| D31_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-1接收起始 |
| D33_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-2接收起始 |
| D35_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-3接收起始 |
| D37_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-4接收起始 |
| D39_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-5接收起始,CH2深度-1接收起始 |
| D41_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-6接收起始,CH2深度-2接收起始 |
| D43_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-7接收起始,CH2深度-3接收起始 |
| D45_value[15:0] | I | 16 | CH1深度-8接收起始,CH2深度-4接收起始 |
| MA_FIFO Interface |  |  |  |
| MA_fifo_reneop | I | 1 | 累加结果存储器写结束，高有效 |
| MA_fifo_raddr | I | 7 | 累加结果FIFO读地址 |
| MA_fifo_rdata | O | 64 | 累加结果FIFO读数据 |
| MA_fifo_empty | O | 1 | 累加结果fifo空标志 |
| RCV_fifo_reneop | I | 1 | 八个深度接收累加存储器写结束，高有效 |
| RCV_fifo_raddr | I | 3 | 八个深度累加结果FIFO读地址 |
| RCV_fifo_rdata | O | 64 | 八个深度累加结果FIFO读数据 |
| RCV_fifo_empty | O | 1 | 八个深度累加结果fifo空标志 |

数据接收采样SRL_SAMPLE_TOP

流程图

无。

处理说明

DR_cnt根据ADC_CLK_CD累加，如果DR_cnt>=DR_value_reg1_tmp，则清0，当XMT_GATE_C==1'b1时，如果DR_cnt==16'h0，则将R、I数据组合采集到SRL_fifo_wdata[63:0]，R和I数据各占32bit。

数据流

Figure 18  SRL_SAMPLE_TOP数据流图

时钟说明

SRL处理和写FIFO用的是7.5M时钟，读FIFO用的是64.8M时钟。

接口信号

Table 6  SRL_SAMPLE_TOP信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 主时钟,fifo读时钟 |
| ADC Clock & Data |  |  |  |
| XMT_GATE_C | I | 1 | 门控范围 |
| ADC_CLK_CD | I | 1 | ADC时钟，7.5MHz |
| ADC_CODR[13:0] | I | 14 | ADC后CHC输入数据实部 |
| ADC_CODI[13:0] | I | 14 | ADC后CHC输入数据虚部 |
| DR_value[15:0] | I | 16 | CHC样点抽取率 |
| SRL_fifo_raddr[6:0] | I | 7 | SRL fifo读地址 |
| SRL_fifo_rdata[63:0] | O | 64 | SRL fifo读数据 |
| SRL_fifo_reneop | I | 1 | SRL fifo存储器写结束，高有效 |
| SRL_fifo_empty | O | 1 | SRL fifo空标志 |

CHC或CHD数据接收累加处理CD_PLS_TOP

流程图

无。

处理说明

本模块主要用于C通道信号的接收和累加处理。具体处理过程为：

根据XMT_GATE_C的上升沿产生ADCD_STR_cnt_en，再由ADCD_STR_cnt_en产生ADCD_STR_cnt，当ADCD_STR_cnt计到ADCD_STR_N1_TMP（常数）时，ADCD_STR_cnt_en置0，这样便可限制采样开始位置。当ADCD_STR_cnt>=ADCD_STR_N1_TMP时产生ADCD_NUM_cnt_en，开始CD通道的采样，直到ADCD_NUM_cnt>=ADCD_NUM_TMP || XMT_GATE_C_reg1==1'b1 & XMT_GATE_C_reg2==1'b0时停止，而ADCD_NUM_cnt由ADCD_NUM_cnt_en产生，同步信号XMT_GATE_syn由XMT_GATE_C的上升沿产生，根据同步信号将累加值清0，再根据ADCD_NUM_cnt_en产生累加数据ADC_sum_val_A1/2，同时产生ADC_sum_cnt计数。根据Data_en==1'b1 & ADC_sum_cnt==NAxN_cnt & NAxN_en==1'b0将数据写到临时存储数据RAM中。根据设置的读地址数间隔产生临时RAM读地址，将数据从RAM中读出来，同时产生差值写信号，将数据差值送到PED_TOP模块，而数据差值包含R和I数据各32bit，总共64bit。

数据流

Figure 19  CD_PLS_TOP数据流图

时钟说明

处理用的时钟为7.5M，最后从FIFO读出来送到PED_TOP用的是64.8M时钟。

接口信号

Table 7  CD_PLS_TOP信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 主时钟,fifo读时钟 |
| ADC Clock & Data |  |  |  |
| XMT_GATE_C | I | 1 | 门控范围 |
| ADC_CLK_CD | I | 1 | ADC时钟，7.5MHz |
| ADC_CODR[13:0] | I | 14 | ADC后CHC输入数据实部 |
| ADC_CODI[13:0] | I | 14 | ADC后CHC输入数据虚部 |
| ADCD_STR_value [15:0] | I | 16 | CHC M波接收起始 |
| ADCD_NUM_value [15:0] | I | 16 | CHC 接收门数量，固定为16’hffff |
| MA_value[15:0] | I | 16 | CHC M波叠加个数 |
| NA_value[7:0] | I | 8 | CHC M波接收叠加间隔 |
| MA_fifo_reneop | I | 1 | 累加结果存储器写结束，高有效 |
| MA_fifo_raddr | I | 7 | 累加结果FIFO读地址 |
| MA_fifo_rdata | O | 64 | 累加结果FIFO读数据 |
| MA_fifo_empty | O | 1 | 累加结果fifo空标志 |

封装包头模块PED_TOP

流程图

Figure 20  PED_TOP流程图

处理说明

PED_LOGIC读取MA_fifo、ADS7844_FIFO的数据，封装12byte的报文头，并写入下一级PED_fifo。

1）数据结构说明

封装报文头：根据TCD配置寄存器D1_value来得出探头ID。

长度信息：根据TCD配置寄存器D31_value的M模数据个数来得出字节数。

注意：为处理方便，本模块并没有按照TCD_Length来从MA的FIFO中读取相应长度的数据，而是统一读取最大值128个数据。这样会浪费一些带宽。

2）状态机处理

本模块使用一个状态机：在IDLE状态，判断为A通道还是ADS7844通道处理，然后进入相应的包头处理状态，然后再进入数据读取状态，最后在END状态等待几拍（FIFO状态处理），返回IDLE。

整个处理使用计数器控制，HEAD_cnt、MA_cnt、ADS7844_cnt以控制包头、MA数据、ADS7844数据的读取和写入。

根据RCV_cnt（八深度采样数据有效计数）、MA_cnt（采样累加数据有效计数）和CHCD_cnt（C、D通道数据采样累加），在各自状态的奇数拍和偶数拍分别将R、I数据（合在一起64bit）各32bit送到后级模块。

数据流

Figure 21  PED_TOP数据流图

时钟说明

本模块数据处理时钟为64.8M，而fifo读时钟为24M。

接口信号

Table 8  PED_TOP信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 主时钟。 |
| Clk24M | I | 1 | Fifo读时钟 |
| PED_FIFO Interface |  |  |  |
| PED_fifo_raddr[8:0] | I | 9 | PED_FIFO读地址 |
| PED_fifo_rdata[31:0] | O | 32 | PED_FIFO读数据 |
| PED_fifo_reneop | I | 1 | PED_FIFO读结束标志 |
| PED_fifo_empty | O | 1 | PED_FIFO空标志 |
| Other Para |  |  |  |
| D1_value[7:0] | I | 8 | 寄存器D1值，代表探头的标志 |
| Reg_flag[7:0] | I | 8 | 包头标志 |
| ADS7844_on | I | 1 | 7844标志 |
| TCD_len[15:0] | I | 16 | TCD长度设置值 |
| DISABLE_CHA | I | 1 | CHA使能 |
| DISABLE_CHB | I | 1 | CHB使能 |
| DISABLE_CHC | I | 1 | CHC使能 |
| DISABLE_CHD | I | 1 | CHD使能 |
| MA_fifo Interface |  |  |  |
| MA_fifo_raddr[6:0] | O | 7 | 累加结果FIFO读地址 |
| MA_fifo_rdata[63:0] | I | 64 | 累加结果FIFO读数据 |
| MA_fifo_reneop | O | 1 | 累加结果FIFO单个数据标志， 高表示有一个数据 |
| CHA_MA_fifo_empty | I | 1 | 累加结果FIFO空标志，高有效 |
| CHB_MA_fifo_empty | I | 1 | 累加结果FIFO空标志，高有效 |
| RCV_fifo_interface |  |  |  |
| RCV_fifo_raddr[2:0] | O | 3 | 8采样深度累加结果FIFO读地址 |
| RCV_fifo_rdata[63:0] | I | 64 | 8采样深度累加结果FIFO读数据 |
| RCV_fifo_reneop | O | 1 | 8采样深度累加结果FIFO单个数据标志， 高表示有一个数据 |
| CHA_RCV_fifo_empty | I | 1 | 8采样深度累加结果FIFO空标志，高有效 |
| CHB_RCV_fifo_empty | I | 1 | 8采样深度累加结果FIFO空标志，高有效 |
| CHCD_fifo Interface |  |  |  |
| CHCD_fifo_raddr[6:0] | O | 7 | CHCD FIFO读地址 |
| CHCD_fifo_rdata[63:0] | I | 64 | CHCD FIFO读数据 |
| CHCD_fifo_reneop | O | 1 | CHCD FIFO单个数据标志， 高表示有一个数据 |
| CHCD_fifo_empty | I | 1 | CHCD累加结果FIFO空标志，高有效 |
| CHAB_sel | O | 1 | CHAB通道选择信号 |

添加设备头模块I2C_IF_TOP

流程图

- Packet_edit模块流程图

Figure 22  Packet_edit流程图

- I2C_LOGIC流程图

Figure 23  I2C_LOGIC流程图

- TCD_ID_LOGIC流程图

Figure 24  TCD_ID_LOGIC流程图

处理说明

完成和I2C设备的交互，同时将I2C过来的数据添加报文头（12bytes），和PED过来的数据二选一再送到CYTX_LOGIC模块

TCD ID号先经过fifo缓存，再经过I2C_LOGIC模块（状态机中有详细说明，不再赘述）从I2C设备中读取，I2C模块主要是根据I2C的通信协议将数据读取、存入，再送到PACKET_EDIT模块，同时送到这个模块的还有从PED_TOP过来的数据流，PACKET_EDIT模块的状态机如上图所示，当PED_en==1'b0 && PED_en_reg0==1'b1时，产生PED_fifo_reneop，当PED_TCD_en==1'b0 && PED_TCD_en_reg0==1'b1时，产生TCD_RD_fifo_reneop，再根据PED_TCD_head_en、PED_TCD_en_reg0和PED_en_reg0产生CY_TX_fifo_wr和CY_TX_fifo_waddr，主要是将各个阶段的有效信号合起来生成写信号和写地址，当为PED_TCD_head_en_reg0时，生成报文头，为12个字节，当PED_TCD_en_reg0==1'b1有效时将TCD ID的数据传送出去，当PED_en_reg0==1'b1时，将从PED_TOP模块过来的数据流传送出去。

数据流

Figure 25  I2C_IF_TOP数据流图

时钟说明

本模块PACKET_EDIT模块之前用的是48M，而PACKET_EDIT用的时钟为24M。

接口信号

Table 9  I2C_IF_TOP信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 主时钟。 |
| Clk24M | I | 1 | Fifo读时钟 |
| PED_FIFO Interface |  |  |  |
| TCD_ID_fifo_afull | O | 1 | TCD数据fifo满标志 |
| TCD_ID_fifo_wr | I | 1 | TCD数据fifo写使能 |
| TCD_ID_fifo_waddr[5:0] | I | 6 | TCD数据fifo写地址 |
| TCD_ID_fifo_wdata[7:0] | I | 8 | TCD数据fifo写数据 |
| TCD_ID_fifo_weneop | I | 1 | 累加结果FIFO单个数据标志， 高表示有一个数据 |
| I2C interface |  |  |  |
| AT24C02_SCL | O | 1 | I2C输出时钟 |
| AT24C02_SDA | I | 1 | I2C双向数据 |
| PED_fifo Interface |  |  |  |
| PED_fifo_raddr[8:0] | O | 8 | 累加结果FIFO读地址 |
| PED_fifo_rdata[31:0] | I | 32 | 累加结果FIFO读数据 |
| PED_fifo_reneop | O | 1 | 累加结果FIFO单个数据标志， 高表示有一个数据 |
| PED_fifo_empty | I | 1 | 累加结果FIFO空标志，高有效 |
| CY_fifo_interface |  |  |  |
| CY_TX_fifo_raddr[8:0] | I | 9 | 读取本模块fifo的地址 |
| CY_TX_fifo_rdata[31:0] | O | 32 | 本模块fifo数据输出 |
| CY_TX_fifo_reneop | I | 1 | 读数据结尾标志 |
| CY_TX_fifo_empty | O | 1 | FIFO空标志，高有效 |

CY68013A接口发送模块SYN_CYTX_LOGIC

流程图

Figure 26  SYN_CYTX_LOGIC流程图

处理说明

与CY68013A接口，是同步（SYNC）模式。

此模块从PED读取数据，然后按照CY68013A SlaveFIFO的接口时序发送。

与PED的接口为标准的SlaveFIFO读接口，接口时序如下。

Figure 27  CY68013A发送操作时序

此模块使用一个状态机来处理。

首先从PED模块的FIFO中读取报文的长度信息，然后根据此长度读取相应长度的数据，发送到CY68013A。

数据流

Figure 28  SYN_CYTX_LOGIC数据流图

时钟说明

只用到24M时钟。

接口信号

Table 10  SYN_CYTX_LOGIC信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| Clk24M | I | 1 | Fifo读时钟 |
| CY68013A Interface |  |  |  |
| CY_SLCS | O | 1 | 到CY68013A片选信号 |
| CY_SLWR | O | 1 | 到CY68013A写信号 |
| CY_DATA[15:0] | O | 16 | 到CY68013A写数据 |
| CY_SLADDR[1:0] | O | 2 | 到CY68013A写地址 |
| CY_SLOE | O | 1 | 到CY68013A输出使能信号 |
| CY_SLRD | O | 1 | 到CY68013A读信号 |
| CY_SLPKTEND | O | 1 | 到CY68013A包结尾信号 |
| CY_SLFLAGA | I | 1 | CY68013A到FPGA输入标志 |
| CY_SLFLAGB | I | 1 | CY68013A到FPGA输入标志 |
| CY_SLFLAGC | I | 1 | CY68013A到FPGA输入标志 |
| TCD_interface |  |  |  |
| TCD_fifo_raddr[8:0] | O | 9 | 输出到I2C_IF_TOP模块fifo的地址 |
| TCD_fifo_rdata[31:0] | I | 32 | TCD fifo读数据 |
| TCD_fifo_reneop | O | 1 | 读数据结尾标志 |
| TCD_fifo_empty | I | 1 | FIFO空标志，高有效 |

CY68013A接口接收模块CYRX_LOGIC

流程图

本模块无状态机图，主要是根据各种条件串行生成寄存器所需时序。

处理说明

CY68013A接收接口处理。CY68013A每次发送64byte的配置信息，此模块将配置数据按照RAM写时序送到HOST_REG模块。

先将CY68013A过来的数据用时钟对齐，防止布局布线产生latch，再根据CY_cs_reg1 == 1'b1 & CY_cs_reg2 == 1'b0 & CY_psen_reg2 == 1'b1 & CY_we_reg2==1'b0 & CY_addrh_reg2[15:12]== AH条件产生寄存器写，当Reg_ram_wr==1'b1 && Reg_ram_waddr==6'b0 && Reg_ram_wdata==8'h42产生请求TCD设备使能，同时产生TCD设备码设置或者请求有效信号TCD_ID_en，当TCD_ID_en有效时，将TCD设备码写入I2C设备。

数据流

Figure 29  CYRX_LOGIC数据流图

时钟说明

只用到48M时钟。

接口信号

Table 11  CYRX_LOGIC信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| Clk48M | I | 1 | 工作时钟 |
| CY68013A Interface |  |  |  |
| CY_cs | I | 1 | CY68013A到FPGA片选信号 |
| CY_we | I | 1 | CY68013A到FPGA写信号 |
| CY_addrl[5:0] | I | 6 | CY68013A到FPGA地址低6bit |
| CY_addrh[15:12] | I | 4 | CY68013A到FPGA地址高4bit |
| CY_data[7:0] | I | 8 | CY68013A到FPGA数据 |
| REG_interface |  |  |  |
| Reg_ram_wr | O | 1 | 输出到HOST_REG方向的写使能 |
| Reg_ram_waddr[5:0] | O | 6 | 输出到HOST_REG方向的写地址 |
| Reg_ram_wdata[7:0] | O | 8 | 输出到HOST_REG方向的写数据 |
| Top_start | O | 1 | 输出到HOST_REG方向的窗开始信号 |
| TCD_interface |  |  |  |
| TCD_ID_fifo_afull | I | 1 | Fifo满标志 |
| TCD_ID_fifo_wr | O | 1 | 输出到I2C_IF_TOP模块的fifo写 |
| TCD_ID_fifo_waddr[5:0] | O | 6 | 输出到I2C_IF_TOP模块的fifo写地址 |
| TCD_ID_fifo_wdata[7:0] | O | 8 | 输出到I2C_IF_TOP模块的fifo写数据 |
| TCD_ID_fifo_weneop | O | 1 | 输出到I2C_IF_TOP模块的fifo写数据结尾标志 |

寄存器模块HOST_REG

流程图

本模块无状态机图，主要是根据CYRX_LOGIC生成的reg模块写时序配置各个寄存器。

处理说明

HOST_REG接收来自CYRX_LOGIC的数据并寄存，然后根据TOP_start信号，在同一时刻更新相应类型的全部寄存器。

HOST_REG根据D0_value的值分配到不同类别寄存器，如D0_value为0x10时，分配的是AD接收方向TCD的寄存器，而D0_value为0x30时，分配的为Robox的寄存器，当D0_value为0x40时，分配的为DA发送方向5628相关寄存器，当D0_value为0x21时，分配的为7844寄存器，当D0_value为0x41时，则设置TCD设备码，当D0_value为0x42时，则请求TCD设备码（在CYRX_LOGIC中有说明）。

数据流

Figure 30  HOST_REG数据流图

时钟说明

只用到48M时钟。

接口信号

Table 12  HOST_REG信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| Clk48M | I | 1 | 工作时钟 |
| REG_interface |  |  |  |
| Reg_ram_wr | I | 1 | 输入到HOST_REG方向的写使能 |
| Reg_ram_waddr[5:0] | I | 6 | 输入到HOST_REG方向的写地址 |
| Reg_ram_wdata[7:0] | I | 8 | 输入到HOST_REG方向的写数据 |
| Top_start | I | 1 | 输入到HOST_REG方向的窗开始信号 |
| Recieve_Reg |  |  |  |
| D0~63_value[7:0] | O | 8 | 接收方向寄存器 |
| Robox_Reg |  |  |  |
| Robox_D19_value[7:0] | O | 8 | Robox寄存器 |
| Robox_D28~35_value[7:0] | O | 8 | Robox寄存器 |
| Send_Reg |  |  |  |
| AD5628_D1_value[7:0] | O | 8 | AD5628发送方向寄存器 |
| AD5628_D4~35_value[7:0] | O | 8 | AD5628发送方向寄存器 |
| ADS7844_D0~3_value[7:0] | O | 8 | AD7844寄存器 |

发送电压生成模块AD5628_IF

流程图

Figure 31  AD5628_IF流程图

处理说明

根据发射电压数据寄存器，按照时序完成对AD5628的配置和清空处理。

DAC芯片为AD5623串行接口双通道12位DAC，片上带有2.5V基准参考源，其输出通过运放缓冲后去驱动相应的发射电平及增益控制电路，工作电源为5VDC。

XMTLVL-CTRL-A

TL1082C

Buffer Amplifier

AD5623

DAC

DACFE-CLR#

DACFE-SDI

DACFE-SCK

DACFE-SYNC#

Figure 32  AD5623串行处理图

1)数据控制接口信号波形：

Figure 33  AD5623数据控制接口图

DACFE-SCK为数据输入时钟，其频率最高50MHz，设定为8.1MHz，DACFE-SDI为输入数据，每组长度为24位，DACFE-SYNC#在第一个时钟上升沿转为低电平，在第25个时钟上升沿转为高电平，数据在每个时钟上升沿准备好，下降沿读入。

2) 数据格式：

Figure 34  AD5623数据格式

24位数据中含有控制写入的命令段，控制通道的地址段和控制输出电压的数据段。

3) 命令段含义：

Figure 35  AD5623命令含义

4) 地址段含义：

Figure 36  AD5623地址段含义

逻辑并不对24bit的数据做命令段和地址段的解析，只是做简单的透传处理。需要软件做相应的命令段和地址段的配置。

当1Byte操作指示寄存器为0x56时，按照AD5628时序依次把32bit的配置数据1～2写入AD5628。

当1Byte操作指示寄存器为0x28时，置DACFE_CLR信号64拍（8.1MHz）的低电平。

5) 输出电压计算公式：

，

VREFOUT=2.5V，2的N次方中的N=12，因此，VOUT=5*D/4096，D为上位机配置的值，由十六进制转换成十进制。

数据流

Figure 37  AD5628_IF数据流

时钟说明

只用到8.1M时钟。

接口信号

Table 13  AD5628_IF信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_7M5 | I | 1 | 工作时钟 |
| REG_interface |  |  |  |
| Reg_ram_wr | I | 1 | 输入到HOST_REG方向的写使能 |
| Reg_ram_waddr[5:0] | I | 6 | 输入到HOST_REG方向的写地址 |
| Reg_ram_wdata[7:0] | I | 8 | 输入到HOST_REG方向的写数据 |
| Send_Reg |  |  |  |
| AD5628_D1_value[7:0] | I | 8 | AD5628发送方向发送模式寄存器 |
| AD5628_D4_value[23:0] | I | 24 | AD5628发送方向电压配置寄存器 |
| AD5628_D8_value[23:0] | I | 24 | AD5628发送方向电压配置寄存器 |
| AD5628_D12_value[23:0] | I | 24 | AD5628发送方向电压配置寄存器 |
| Start_Signal |  |  |  |
| Top_start_en | I | 1 | AD5628发送方向发送开始信号 |

时钟生成模块CLK_GEN

流程图

无。

处理说明

本模块根据输入的27M时钟信号，产生64.8M、2M、7.5M FPGA工作时钟，同时根据输入复位和时钟锁定信号产生新复位信号。

数据流

Figure 38  CLK_GEN数据流

时钟说明

只用到外部输入27M时钟。

接口信号

Table 14  CLK_GEN信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| MCLK_27M | I | 1 | 工作时钟 |
| CLK_interface |  |  |  |
| CLK_162M | O | 1 | 输出162M时钟，未用 |
| CLK_54M | O | 1 | 输出54M时钟，未用 |
| CLK_64M8 | O | 1 | 输出64.8M时钟，FPGA接收方向工作时钟 |
| MCLK_81M | O | 1 | 输出81M时钟，未用 |
| CLK_2M | O | 1 | 输出2M时钟，FPGA用作LO产生 |
| CLK_7M5 | O | 1 | 输出7.5M时钟，发送方向工作时钟 |
| Rst_intl | O | 1 | 复位信号 |

探头分类模块DISABLE_CHX_CTL

流程图

无。

处理说明

本模块根据配置的寄存器D1_value[7:0]值类型，分别产生A、B、C、D通道探头选择使能，D1_value[7:0]的值为8’h01或8’h03时，选择A通道探头；D1_value[7:0]的值为8’h02或8’h03时，选择B通道探头；D1_value[7:0]的值为8’h14、8’h24、8’h44或8’h04时，选择C通道探头；D1_value[7:0]的值为8’h18或8’h28时，选择D通道探头；

数据流

Figure 39  DISABLE_CHX_CTL数据流

时钟说明

只用到64.8M时钟。

接口信号

Table 15  DISABLE_CHX_CTL信号接口

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| General Clock & Reset |  |  |  |
| Rst | I | 1 | 内部复位信号。高电平有效。 |
| CLK_64M8 | I | 1 | 工作时钟 |
| CLK_interface |  |  |  |
| D1_value[7:0] | I | 8 | 探头选择寄存器配置值 |
| DISABLE_CHA | O | 1 | A通道探头选择信号 |
| DISABLE_CHB | O | 1 | B通道探头选择信号 |
| DISABLE_CHC | O | 1 | C通道探头选择信号 |
| DISABLE_CHD | O | 1 | D通道探头选择信号 |
| SEL_CLK4M_8M | O | 1 | 输出4M、8M选择使能 |
| SEL_CLK10M_20M | O | 1 | 输出10M、20M选择使能 |

  - 模块寄存器说明

请参考《DTCD8100硬件协议》。

- 模块的测试

请参考《仿真方案》和《仿真报告》。

- 其它主要设计问题

无。